**供应商须知**

**一、供应商须提供证明材料**

1、营业执照、基本开户证明（复印件加盖公章）

2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

3、报价表

4、产品介绍参数及图片

**按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。**

**二、供应商须满足以下要求**

1、付款方式：签订合同，设备安装验收合格后，一次性付清全款。

2、设备到货期：7天

3、质保期：质保至少1年

4、报价为一次性报价，包括供货、辅材费、运输费、装卸费、保险费、检验费、售后服务、税金所需的一切费用。

5、设备生物安全性及结构功能特点

**生物安全性：**

a.人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105。

b.产品安全性：菌落数≤5CFU/次

c.交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

**结构功能特点：**

a.内部可清洗部位易清洁。

b.工作区采用负压环绕设计，保护性更好、更安全。

c.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改。

d.具备LCD液晶显示屏，实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间，运行状态全部显示，一目了然。

e.具备遥控控制功能。

f.报警系统：玻璃门不在安全高度报警、过滤器压力超高报警、过滤器失效更换报警气流波动报警。

g.安全的连锁保护设计：

①安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更加保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命；

②紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全。

报价表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 参数 | 金额 |
| 1 | 生物安全柜 | 1台 | 1、该设备用于配置化疗药物。2、安全柜基本参数：（1）外部尺寸≤（L×D×H）700mm×650mm×1920mm。（2）台面距离地面高度：可根据要求订制修改。（3）系统排风总量：≥230 m³/h（4）噪音等级：≤67dB（A）（5）过滤效率：具备送风和排风高效过滤器（6）使用人数：单人（7）分类：A2型 |  |
| 付款方式是否满足 | 🞎是 🞎否 |
| 其他付款方式 |  |
| 设备到货期是否满足 | 🞎是 🞎否 |
| 质保期 |  |
| 合理化建议 |  |