- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付一次性无息付清。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1用于对患者静脉精确输液。

5.2具有开机自检功能。

5.3输液流速：≥1mL/h～1100mL/h，可按1mL/h递增或递减。

5.4输液量精度误差：≤±5%。

5.5输液总量预置：≥1ml-9999ml，以1ml递增或递减。

5.6具备内置电池。

5.7阻塞灵敏度具备3档可选。

5.8具有输液累计量显示功能。

5.9具有快排、快输功能。

5.10具有“滴数/分”、“毫升/小时”与“时间-预置量”三种输液速度设置方式。

5.11具备报警功能：气泡报警、阻塞报警、输完报警、开门报警、欠压报警、速度异常报警等。

5.12设备故障后现场响应时间≤24小时。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院输液泵采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少一年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：