- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）

- 2、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 3、报价表

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，3个月内一次性无息付清。耗材付款周期为9个月，据实结算。

- 2、设备安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥3年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1检测项目至少包含以下种类：①检测项目：肾病类的尿液微量白蛋白、尿肌酐。②风湿类：抗链球菌溶血素O、类风湿因子、抗环瓜氨酸肽抗体。③免疫类：免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4。④D二聚体

5.2检测速度：≥100T/H

5.3试剂位：≥25个

5.4样本位：≥20个

5.5样本类型：全血/血清/血浆/尿液。

5.6具备急诊位，可随时插入急诊样本

5.7检测原理：免疫散射比浊法。

5.8可通过COM口或网卡与医院LIS系统连接。

5.9配套检测试剂耗材单独优惠报价。（见附件2）

5.10接到报修通知后1小时内响应，48小时内到达现场并排除故障。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院全自动特定蛋白分析仪 采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少三年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单、耗材报价表 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：