- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 4、报价表

5、评分细则中相关资料

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后3个月内付合同总金额的90%，剩余10％一年后一次性无息付清。

- 2、交货安装期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质保期：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

5.1用于对干眼、视疲劳、视频终端综合症等各类眼表疾病的综合性物理治疗。

5.2工作模式：常温雾化、加热雾化及薰蒸模式。

5.3温度可调节。

5.4具备温度异常报警功能。

5.5中药、西药均可使用。

5.6具备风量、雾量、治疗时间可调功能。

5.7配备制氧机。

5.8设备故障后现场响应时间≤48小时。

三、评分细则（10分）

| 序 | 主要内容及分值 |  | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 报价 3分 |  | 报价最低的供应商的价格为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算: 报价得分=(基准价/最后报价)*30%*10 注:小数点后保留2位有效数字 |
| 二 | 技术方案 7分 | 产品综合实力 4分 | - 根据供应商所报产品的应用运行、技术流程、应用技术支持、技术成熟度、使用寿命、效能，结合产品的操作方便性、易维护性、安全性进行评分等进行评分（0-2分） 2、具有详细的安装调试方案、技术保障，对提供的技术安装人员配置及培训方案进行评分（0-2分） |
|  |  | 售后服务 3分 | 根据供应商提供的售后服务措施、响应时间、质保期内提供的质保内容和范围进行综合评分（0-3分） |

备注：请按照评分细则中提供相关资料。

报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼科医院医用超声雾化器 采购项目 |
| 1 | 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 设备安装期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质保期 （至少一年） | 年 |
| 5 | 设备使用年限 |  |
| 6 | 附设备配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：