- 供应商须知

- 一、供应商须提供证明材料

- 1、营业执照（复印件加盖公章）；

- 2、若供应商为制造商，应提供《医疗器械生产许可证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；若供应商为代理商或经销商，应提供《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械的经营备案凭证》及所投产品对应的《医疗器械注册证》；

- 3、法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

- 4、报价表。

- 按以上要求提供证相关证件及资料各一份、不可缺项，按顺序装订。

- 二、供应商须满足以下要求

- 1、付款方式：货到现场安装调试并验收合格后，1个月内一次性无息付清。

- 2、交货期：合同签订后10日历天内交货安装完毕。

3、质量保证要求：整机质保≥1年，设备必须为近6个月内生产的全新设备。接到报修通知后12小时内响应，48小时内排除故障。

- 4、报价包括货物的生产、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、税金、安装所需的零部件、附材及质保服务等全部费用。

5、设备参数及要求

包一：多功能视力训练仪

（一）软件参数：1、内容：调节灵敏度、同时视、融合视、立体视检查及训练，配套工具：全自动翻转拍。

2、参数：（1）视标大小：1°——8°；

（2）视标移动速度：≥100像素/s；

（3）色彩模式：RGB；

（4）融合视差：4mm——14mm；

（5）融合范围：-6°——+24°；

（6）立体视差：1mm——28mm；

（7）立体深度：40″——1200"；

（8）调节灵敏度检查：单眼调节灵敏度：≥11cpm；双眼调节灵敏度：＞8cpm；

（9）镜片盘度数范围：-2.00D、+2.00D；

（10）同时视检查红蓝色滤光片使双眼分视，以检查双眼有无抑制、复视情况,worth4点：4个图像；

（11）融合视检查视标大小：8°；

（12）融合检查融合范围：-14°～30°；

（13）立体视检查视标视差：1mm～28mm；

（14）立体视检查立体深度：40″～1200″。

（二）硬件要求

1、支持系统：Android4.4/ios12.0及以上版本

2、运行内存≥4GB

3、存储内存≥64G

包二：视力康复仪

- 1、波长：650±20nm；

- 2、输出功率：1.7mw（最高）；

- 3、光功率密度：符合ISO15004-2标准（0.7w/cm²）；

- 4、光源：LED光源；

- 5、照射模式：红光启动后进行3分钟的红光治疗，哺光仪能自动倒计时，3分钟时间结束，红色光自动关闭；

- 6、瞳距调节：可根据不同患者不同瞳距，进行个性化调节；

- 7、使用方法：2次/天，3分钟/次；

- 8、支架设计：固定支架或隐藏式折叠支架。

包一：多功能视力训练仪报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼院验光配镜有限公司训练仪及康复仪采购项目 |
| 1 | 包一：多功能视力训练仪 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 交货期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质量保证要求是否满足 | 是 否 |
| 6 | 附配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：

包二：视力康复仪报价表

| 报 价 项 目 明 细 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 聊城市眼院验光配镜有限公司训练仪及康复仪采购项目 |
| 1 | 包二：视力康复仪 报价 | 大写： 小写： 万元 |
|  |  | 设备品牌、型号： |
| 2 | 付款方式是否满足 | 是 否 |
| 3 | 交货期是否满足 | 是 否 |
| 4 | 质量保证要求是否满足 | 是 否 |
| 6 | 附配置清单 |  |

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表签字：